嘉峪关宏晟电热有限责任公司

数字压力表\0-1.0MPa M20×1.5 0.05级技术协议

甲  方：嘉峪关宏晟电热有限责任公司

乙  方：

目    录

附件一    总则

附件二    制造要求

附件三    系统设施供货范围

附件四    提供资料

附件五    售后服务

附件六    交货时间及地点

附件七    其它

甲方：嘉峪关宏晟电热有限责任公司

乙方：

甲乙双方就甲方数字压力表\0-1.0MPa M20×1.5 0.05级

采购，达成如下协议：

- 附件一  总则

1.1本技术协议作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

1.1.1 本技术协议所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

1.1.2 乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

1.1.3 乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

1.1.4 乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范。

1.1.5 乙方对技术协议和合同文件（包括图纸、说明书等）均采用国际单位。

1.1.6 乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

1.2  使用的环境和条件。

1.2.1工程条件：本设备在-10℃～50℃工作环境中使用。

1.3 数字压力表应选用浙江劲仪仪器仪表有限公司、北京康斯特仪表科技股份有限公司、福禄克测试仪器有限公司等同类品牌产品。

- 附件二    制造要求

1、压力范围：表压力（0-1.0)MPa；

2、准确度登记：0.05；

3、压力连接:M20x1.5外螺纹，径向安装；

4、外形尺寸：φ102mmx42mm（重量小于500g）；

5、供电方式：2节5号电池，同时外配适配器供电；

5、设备材质：传感器腔体 316L不锈钢；

6、 防护等级：IP67 ；

7、存储温度：-20℃～60℃；

8、显示方式：FSTN-LCD，可视面积30x56mm；5位显示，13mm高，有背光功能；

9：操作功能（至少包括）：自动关机功能（时间可设置）；工程单位可设置（至少包括Pa,kPa,MPa,bar,mbar,psi,kgf/cm2mmH2O,）；背光延时关闭时间可设置；有显示电池电压；有自动清零功能；有过压报警功能；

10：提供近2个月内的合格的第三方校验报告；

11：设备生产厂家（任意其中一家，没有先后顺序）：参照或相当于浙江劲仪仪器仪表有限公司；北京康斯特仪表科技股份有限公司；福禄克测试仪器有限公司。

- 附件三    系统设施供货范围

| 序号 | 代号 | 名称 | 数量 | 材料 | 总质量（kg） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单重 | 总重 |
| 1 |  | 数字压力表\0-1.0MPa M20×1.5 0.05级 | 1 件 | 不锈钢 | 0.5 | 0.5 |
| 2 |  | 5号AA碱性电池（南孚，1年使用量） | 8节 |  |  |  |
| 3 |  | 仪表箱 | 1个 | 铝合金 | 0.5 | 0.5 |
| 总质量kg |  |  |  |  |  | 1.0 |

附件四 提供资料

4.1  技术文件资料：

4.1.1产品使用说明书及设备安装指南。

4.2  质量保证

4.2.1乙方应保证设备的设计、制造质量、对于在安装、调试期间因由设计及制造原因引起的设备质量事故，由乙方负责。

4.2.2质保期时间为12个月。质保期内，发生设备质量问题，乙方应免费更换与调试服务，乙方服务应在接到通知48小时之内到达现场。

4.2.3甲方在乙方中标后提以下资料：

合同签订后，甲方应在2周内，向乙方提供完整的技术协议。

4.3 包装及发货

4.3.1乙方将该设备发往现场，采用木质包装箱，包装箱内有可靠的防潮、防碰撞等装置，包装箱外应注明收货及发货地点文字。

4.3.2包装应具有适合长途运输及多次运输、装卸的坚固包装，以便货物安全运抵施工现场。

4.4 提供出厂最终资料

4.4.1产品使用说明书及设备安装指南。

4.4.2 附带备件随设备同时交货。

4.5邮寄地址：甘肃省嘉峪关市嘉东工业园区（酒钢厂区内）

4.5甲方邮寄信息：

4.5.1邮政编码：735100

4.5.2收件人：嘉峪关宏晟电热有限责任公司生产技术室 毕童辉

4.5.3电子邮箱：bitonghui@jiugang.com

附件五 售后服务

甲方在设备调试投运过程中出现的制造质量问题，乙方应免费负责解决。

1.3 本规格书内容经由甲乙双于    年 月 日  时至  时通过                 方式商定。

10.4甲乙双方应当就签订本规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

10.5 若            单位不中标，本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

- 附件六  交货时间及地点

6.1交货时间：

6.2交货地点：嘉峪关宏晟电热有限责任公司

- 附件七   其它

7.1本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。

7.2 本规格书内容经由甲乙双于    年 月 日  时至  时通过                 方式商定。

7.3甲乙双方应当就签订本规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

7.4若                     公司不能中标，则本技术协议自动失效，双方互不承担任何责任。

甲方：嘉峪关宏晟电热有限责任公司

乙方：

（合同专用章）                     （合同专用章）

甲方代表：                         乙方代表：

电  话：                            电  话：

年   月   日	        年   月   日