×××型心肺复苏训练及考核系统

技术规格书

甲方：酒 钢 医 院

乙方：××××公司

2024年     月     日

技术规格书

甲方：酒 钢 医 院

乙方：

甲乙双方就生产厂家为：×××，型号为：×××，设备名称为：×××的技术服务方面的事宜，达成如下协议：

1、乙方所售产品：×××，生产标准为：××× ，注册证号为：×××

2、技术参数

| 技术参数 | 是否符合 |
| --- | --- |
| ★1、模拟人由高分子材料制成，环保无污染；解剖标志明显，可触及两乳头、肋骨、胸骨及剑突，便于操作定位。模拟人上下身分离简单，采用机械旋转方式即可实现连接，无需使用工具。具有肺袋锁定口，可通过锁定口锁定肺袋位置，避免肺袋整体移动。传感器采用无齿光栅传感器，防止异物进入齿条产生计数错误。胸皮厚度不低于4mm,手感真实。材质为硅胶材质，需提供第三方检测报告。 |  |
| 2、模拟人头颈部解剖位置准确，头可左右摆动，水平转动180度，便于清除口腔异物。 |  |
| ★3、眼球采用OLED模拟，可见彩色视网膜，黑色瞳孔，透明晶体，任何角度可对光反射；瞳孔对光反射存在，瞳孔随病情变化自动发生变化，死亡状态下，瞳孔散大，对光反射消失。 |  |
| ★4、可触及颈动脉搏动，死亡状态下，颈动脉搏动消失；颈动脉搏动强度具有力反馈，指压力度越大，脉搏跳动越强，可感知是否有检查脉搏。 |  |
| ★5、头部装有传感器，开放气道可以自动反馈；内部安装了传感器可感知拍打和呼叫，拍打呼叫可自动反馈。 |  |
| 6、急救链全程多种可自动反应：拍打、触及颈动脉意识判断、气道开放、气体进胃、CPR等多项指标。 |  |
| 7、心肺复苏，执行标准：《2020美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》，仰卧位，头可后仰 |  |
| 7.1可行胸外按压 |  |
| 7.2可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道 |  |
| 7.3可行口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸，有效人工呼吸可见胸廓起伏 |  |
| 8、可采用最新的双向波除颤技术进行真实除颤。 |  |
| 9、模拟人和计算机之间有两种通信方式可以选择：USB通信，无线WIFI通信。 |  |
| 10、全程电子监测多项指标： |  |
| 10.1 按压部分 ：监测按压次数（多按、少按）、按压位置（正确、错误）、按压深度（过大、过小）、按压频率（正确、错误）、按压回弹、按压中断时间显示 |  |
| 10.2按压操作波形显示 ：实时显示按压操作波形，通过波形可判断按压深度、按压频率、按压回弹情况、按压中断时间、按压位置等 |  |
| 10.3吹气部分监测：吹气次数（多吹、少吹）、潮气量（过大、过小）、潮气时间、气体进胃 |  |
| 10.4吹气操作波形显示：实时显示吹气操作波形，通过波形可判断吹气量、吹气周期和潮气时间 |  |
| 11、依据《2020 年美国心脏协会心肺复苏及心血管急救指南》的操作标准，可对心肺复苏操作进行评价，操作达标，模拟人复活；操作未达标，模拟人死亡。 |  |
| 12、成绩单可保存打印，可连接通用打印机对成绩单进行打印。 |  |
| 13、CPR仿真训练，三种操作模式，练习，考核、实战模式，每种模式均可自行设置训练时间、CPR循环次数等 |  |
| 13.1练习模式CPR，按压深度、按压频率、吹气、除颤等可专项练习。 |  |
| 按压频率有引导提示音１１０次／分，按压有过大、过小提示音。吹气有过大、过小、气体进胃提示音。 |  |
| 13.2考核模式：考官可根据竞赛要求自定义设置参数，具有国赛标准一键设置功能，在设定的考核时间内，按照30:2的比例进行考核，设置项包括：竞赛时间、CPR循环次数（用于选择单人或多人操作）、按压和吹气的正确比率（决定急救操作后的复活标准）、潮气量和按压深度的标准范围。 |  |
| 13.2.1考生信息：操作时间、考生编号、姓名、操作用时等也可记录。 |  |
| 13.2.2操作评价标准：操作限时、潮气量范围、潮气达标率；按压深度范围、按压达标率、操作评价 |  |
| 13.2.3操作统计：吹气正确率、吹气错误次数、吹气时间、吹气错误分析（过大、过小、多吹、少吹）、按压正确率、按压错误次数、按压错误分析（过大、过小、多按、少按、位置错误、按压未完全回弹）、按压频率错误、按压间隔过大的次数、CPR循环数、循环中断时间 |  |
| 13.2.4成绩单可以统计不超过300s的操作记录。 |  |
| ★13.3实战模式：符合AHA操作流程：判断环境安全，拍打、呼叫，判断呼吸及颈动脉，呼救，气道开放，清除口腔异物，AED使用等操作。按照最新标准30:2 的比例进行胸外按压及人工呼吸，按压和人工呼吸。多项实战考核指标包含：气道开放、按压位置、按压深度、按压回弹、按压中断，吹气量、吹气时间等。 |  |
| 13.3.1考生信息：操作时间、考生编号、姓名、操作用时 |  |
| 13.3.2操作评价标准：符合AHA操作流程：判断环境安全，拍打、呼叫，判断呼吸及颈动脉，呼救，气道开放，清除口腔异物，AED使用。 |  |
| 13.3.3操作限时、CPR循环数、潮气量范围、潮气达标率；按压深度范围、按压达标率、操作评价 |  |
| 13.3.4操作统计：判断环境安全，拍打、呼叫，判断呼吸及颈动脉，呼救，气道开放，清除口腔异物，AED使用、吹气正确率、吹气错误次数、吹气错误分析（过大、过小、多吹、少吹）、按压正确率、按压错误次数、按压错误分析（过大、过小、多按、少按、位置错误、按压未完全回弹）、按压频率错误、按压间隔过大的次数*成绩单可以统计不超过300s的操作记录。 |  |
| 14、实时记录数据，并以曲线的形式记录按压和吹气过程，使统计的结果更加直观，并可以记录每一个操作的细节。其中按压过程中若出现按压间隔过大的情况，其间隔时间将记录在按压曲线上 。 |  |
| 15、按压频率为每一次按压均统计一次按压频率，并以描点成曲线的形式记录，该方法可以客观的记录按压频率的范围，以确保判断每一次按压是否在标准频率范围内。 |  |
| 16、成绩单打印：可连接通用打印机打印。 |  |
| 17、内置锂电池，和笔记本电脑无线连接，可用于室外、野外突发情况的模拟。 |  |
| 18、全程心电图显示： |  |
| 18.1抢救前：显示为濒临死亡的心电图,呼吸图消失，血压低于６０ｍｍＨｇ． |  |
| 18.2抢救中：进行按压操作时，显示按压心电图，频率与按压频率一致，呼吸监护显示潮气操作图形 |  |
| 18.3抢救成功后：显示为窦性心律，呼吸恢复正常 |  |
| 18.4循环数显示、循环中断时间显示 |  |
| 19、模拟心电监护、操作显示界面、操作统计界面均可扩展到副屏显示。 |  |
| 20、界面深色、浅色一键切换，能适应室内、室外多种环境使用。 |  |
| 21、软件支持多语言设置，中文、英文一键切换。 |  |
| 22、软件内嵌入使用帮助，以确保使用者立刻掌握软件操作的方法。 |  |
| 23、配有心肺复苏操作垫，便于考核，训练。 |  |

3、配置清单

| 配置目录 | 是否符合 |
| --- | --- |

4、设备易损配件及报价清单:

5、对重要技术参数的说明:

6、供货日期：商务合同签订后（必填）天内

7、售后服务承诺书----特别强调距嘉峪关市最近的售后服务维修点，故障后的维修人员到达时间、维修及费用的先后顺序（必填）保证设备在一年维保期内至少2次定期维护，维保期满后保证一年至少一次的免费维护及不定期的巡检。

8、本规格书一式2份，甲方1份，乙方1份，共同遵约执行，双方有义务就全部内容保密。

9、其它未尽事宜双方共同协商解决。

说明:

1.若      公司不能中标，则本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

2.本技术规格书内容经由甲乙双方于2024年   月   日   时至   时通过电话会议方式商定。

3.甲乙双方应当就签订本技术规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

甲方：酒钢医院                     乙方：

法人委托人：                       法定代表人：

日期：2024年    月    日           日期：2024年    月    日

说明:  1、红色说明部分在正式技术规格书上必须删除！

2、本技术规格书书壹式两份胶装成册，每份需提供设备原厂参数一份、商家资质一套，包括：供应商资质（营业执照【三证合一】、医疗器械经营许可证）、厂家资质（营业执照【三证合一】、医疗器械注册证、医疗器械生产许可证）、厂家产品区域授权（进口产品需总代授权）、进口产品需提供原产地生产证明、法人授权委托书一起，寄至酒钢医院酒钢医院后勤保障部李欣芸联系（电话：0937-6712088/17709470129）。规格书中须附至少一份设备的宣传彩页。

3、法定代表人用钢笔或碳素笔签名，不得打印。

4、须在封面公司名称及规格书骑缝部分盖单位公章。

5、设备需配备工作站等必备配套设备时，乙方必须提供工作站等设备，同时为工作站提供电脑桌、电脑椅及电源插座（当地购置即可）。

6、电子仪器设备需提供相应功率的稳压电源或UPS。

7、规格书中技术参数内容与提供的相应设备型号保持一致，由厂家工程师据实填写；设备配置目录内容满足使用科室要求，如有疑问及时与酒钢医院后勤保障部李欣芸联系（电话：0937-6712088/17709470129）。

8、对易损耗材、配件更换时，能自主更换的自主更换，不能自主更换的，只能收取配件费用，不收取人工费用。

9、机器所需安装环境说明及具体要求（水、电、环境洁净程度、温度等条件说明）。

10、保修期满后提供10年期每年至少一次的免费维护和保养。

11、属计量设备器具，必须具备有效的计量检定证书或对设备进行首次检定后，方可进行设备验收。

12、如属特种设备，生产厂家须具备特种设备生产或安装许可证，并在安装设备前到当地质量监督管理局办理特种设备注册手续及缴纳相关费用。

13、设备有温控要求的，必须配备相应的温度控制设备。