×××型心肺复苏训练模拟人（触屏）

技术规格书

甲方：酒 钢 医 院

乙方：××××公司

2024年     月     日

技术规格书

甲方：酒 钢 医 院

乙方：

甲乙双方就生产厂家为：×××，型号为：×××，设备名称为：×××的技术服务方面的事宜，达成如下协议：

1、乙方所售产品：×××，生产标准为：××× ，注册证号为：×××

2、技术参数

| 技术参数 | 是否符合 |
| --- | --- |
| 11、模拟人为高分子材料制成，环保无污染；解剖标志明显，可触及两乳头、肋骨、胸骨及剑突，便于操作定位。 |  |
| 2、模拟人头颈部解剖位置准确，头可左右摆动，水平转动180度，便于清除口腔异物，下颌关节可活动。 |  |
| ★3、具有肺袋锁定口，可通过锁定口锁定肺袋位置，避免肺袋整体移动。 |  |
| ★4、传感器采用无齿光栅传感器，防止异物进入齿条产生计数错误。模型按压总数自动记录到控制盒，通过功能键查看按压总次数，当按压次数达到100万次，有报警提示，提示需要更换耗材。 |  |
| ★5、胸皮厚度不低于4mm,手感真实。 |  |
| ★6、眼球采用OLED模拟，可见彩色视网膜，黑色瞳孔，透明晶体，任何角度可对光反射；瞳孔对光反射存在，瞳孔随病情变化自动发生变化，死亡状态下，瞳孔散大，对光反射消失。系统可感知急救前后有无进行瞳孔检查并在成绩单上有记录。 |  |
| ★7、可触及颈动脉搏动，死亡状态下，颈动脉搏动消失；可感知急救前后有无进行检查脉搏并在成绩单上有记录。有效的胸外按压可触及颈动脉搏动。 |  |
| 8、头部装有传感器，开放气道可以自动反馈；内部安装了传感器可感知拍打和呼叫，拍打呼叫可自动反馈。 |  |
| ★9、全程自动检测按压深度是否合格、按压频率是否在范围内、按压位置是否正确和潮气量是否达标以及气道开放情况等，并已柱状图和波形图两种方式实时显示按压深度和潮气量，动画显示气道开放情况和手部按压胸部位置，已数显和表针两种方式显示按压频率值，多种表现方式同时显示在10寸触摸显示屏上，大方且直观。 |  |
| ★10、柱状图显示按压深度和潮气量时，采用三段颜色表示按压和通气情况，黄色部分表示过小，绿色表示正确，红色表示过大。波形图显示时有正确区间标线，标线区间有颜色填充，方便识别。如波峰值落在两条标线区间内表示正确，小于标线区间表示过小，大于标线区间表示过大。 |  |
| ★11、电子显示器显示屏采用高质量10寸触摸组态显示屏，全程触控操作，无需添加任何机械开关和触摸开关，使用寿命长。与壳体一体化设计，吻合度高。 |  |
| ★12、模型人与电子显示器采用有线和无线两种方式进行通讯，且操作过程中可以随时切换，不影响数据传输，并在电子显示器显示屏上有指示。有线连接采用标准网线连接，接口使用寿命长，可以自由更换网线。无线采用2.4G无线技术自动连接，硬件可检测在没有有线连接的情况下自动无线连接，模型和电子显示器一对一连接相互不干扰。 |  |
| 13、电子显示器内置热敏打印机，打印机在电子显示器正面右下方，出纸口朝向工作面，方便撕去打印纸和更换打印纸，日本进口打印头，可累计打印50Km长的打印纸,打印速率60mm/s,噪音低。 |  |
| ★14、电子显示器和模型内部都自带锂电池，电量实时显示在显示屏上，电量过低时提示充电。方便室内、野外等各种场景的使用，可连续使用8小时。 |  |
| ★15、可适配本公司模拟除颤仪和模拟AED，除颤时电子显示器接收并动画显示除颤能量值，记录到成绩单中（功能选配） |  |
| 16、自定义心肺复苏操作时间、按压和潮气达标率、除颤能量范围值和除颤次数等。 |  |
| ★17、符合AHA操作流程：可判断环境安全，拍打、呼叫，检查呼吸及颈动脉搏动，呼救，气道开放，清除口腔异物等操作，其中模拟人意识判断、脉搏检查、气道开放可与电子盒互动，并在成绩单中有相应的体现。 |  |
| ★18、可储存30个操作记录，可自由选择回放其中一个，回放结束可打印回放成绩单。可查看模型按压总次数，提前预判模型易受损部件是否需要更换，方便维护。 |  |
| 19、心肺复苏术：仰卧位，头可后仰，便于清除呼吸道异物 |  |
| 19.1执行标准：《2020美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》。 |  |
| 19.2可行胸外按压。 |  |
| ★19.3可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道，未开放气道无法进行通气。可行口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸。正确口对口人工呼吸与正确使用简易呼吸器辅助呼吸时，电子显示器吹气显示条均可显示绿色（正确）。 |  |
| ★20、电子显示器设有3种操作模式（训练、考核、竞赛），每种模式均可自行设置，灵活方便。 |  |
| 20.1训练模式：可进行按压与吹气练习，可设置训练时间，实时监测按压的各项参数：按压位置、深度、频率，同时检测吹气时间、潮气量，不在标准范围内时有语音提示（过大、过小、气体进胃、按压位置错误、按压未回弹等）。训练结束可打印成绩单，适合学生训练使用。 |  |
| 20.2考核模式：符合AHA操作流程：判断环境安全，拍打、呼叫，判断呼吸及颈动脉，呼救，气道开放，清除口腔异物等操作。按照最新标准30:2 的比例进行胸外按压及人工呼吸。可设置操作时间、吹气达标率、按压达标率。多项考核指标包含：按压次数统计（正确、错误、多按、少按）、按压深度、按压频率、按压位置、按压回弹、按压中断时间，吹气次数统计（正确、错误、多吹、少吹）、吹气量、吹气时间、气道开放、气体进胃、循环数显示等多项指。 |  |
| 20.3竞赛模式：按照最新标准30:2 的比例进行胸外按压及人工呼吸，可设置操作时间、吹气达标率、按压达标率，考核指标包含按压次数统计（正确、错误、多按、少按）、按压深度、按压频率、按压位置、按压回弹、按压中断时间，吹气次数统计（正确、错误、多吹、少吹）、吹气量、吹气时间、气道开放、气体进胃、循环数显示等多项指。具有回放功能，能回放多达30组操作过程。 |  |
| ★21、操作结束后可以进行成绩打印，成绩单内容齐全，可显示多项指标。 |  |
| 21.1记录操作模式、考核标准（操作时间、达标率、除颤能量范围、除颤次数）。 |  |
| 21.2统计按压次数（循环内次数、循环外次数、正确、错误、多按、少按、按压未回弹次数）、按压深度（过大、过小）、按压频率（平均频率、频率外次数）、按压位置、按压正确率。 |  |
| 21.3统计吹气次数（循环内次数、循环外次数、正确、错误、多吹、少吹）、吹气量（过大、过小）、吹气时间、吹气正确率。 |  |
| 21.4统计除颤次数（正确、错误）、除颤正确率、除颤结果。 |  |
| 21.5记录判断环境安全、意识检查（拍打、呼叫）、判断呼吸及颈动脉、瞳孔检查、急救呼救，气道开放，清除口腔异物、考核用时和操作循环统计等，给出最后评判结果（成功或失败）。 |  |
| 22、提供3种不同力度的按压弹簧，弹簧具有颜色标识。绿色为30KG,棕色为40KG,红色为50KG |  |
| 23、配有心肺复苏操作垫，便于考核，训练。 |  |

3、配置清单

| 配置目录 | 是否符合 |
| --- | --- |

4、设备易损配件及报价清单:

5、对重要技术参数的说明:

6、供货日期：商务合同签订后（必填）天内

7、售后服务承诺书----特别强调距嘉峪关市最近的售后服务维修点，故障后的维修人员到达时间、维修及费用的先后顺序（必填）保证设备在一年维保期内至少2次定期维护，维保期满后保证一年至少一次的免费维护及不定期的巡检。

8、本规格书一式2份，甲方1份，乙方1份，共同遵约执行，双方有义务就全部内容保密。

9、其它未尽事宜双方共同协商解决。

说明:

1.若      公司不能中标，则本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

2.本技术规格书内容经由甲乙双方于2024年   月   日   时至   时通过电话会议方式商定。

3.甲乙双方应当就签订本技术规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

甲方：酒钢医院                     乙方：

法人委托人：                       法定代表人：

日期：2024年    月    日         日期：2024年    月    日

说明:  1、红色说明部分在正式技术规格书上必须删除！

2、本技术规格书书壹式两份胶装成册，每份需提供设备原厂参数一份、商家资质一套，包括：供应商资质（营业执照【三证合一】、医疗器械经营许可证）、厂家资质（营业执照【三证合一】、医疗器械注册证、医疗器械生产许可证）、厂家产品区域授权（进口产品需总代授权）、进口产品需提供原产地生产证明、法人授权委托书一起，寄至酒钢医院酒钢医院后勤保障部李欣芸联系（电话：0937-6712088/17709470129）。规格书中须附至少一份设备的宣传彩页。

3、法定代表人用钢笔或碳素笔签名，不得打印。

4、须在封面公司名称及规格书骑缝部分盖单位公章。

5、设备需配备工作站等必备配套设备时，乙方必须提供工作站等设备，同时为工作站提供电脑桌、电脑椅及电源插座（当地购置即可）。

6、电子仪器设备需提供相应功率的稳压电源或UPS。

7、规格书中技术参数内容与提供的相应设备型号保持一致，由厂家工程师据实填写；设备配置目录内容满足使用科室要求，如有疑问及时与酒钢医院后勤保障部李欣芸联系（电话：0937-6712088/17709470129）。

8、对易损耗材、配件更换时，能自主更换的自主更换，不能自主更换的，只能收取配件费用，不收取人工费用。

9、机器所需安装环境说明及具体要求（水、电、环境洁净程度、温度等条件说明）。

10、保修期满后提供10年期每年至少一次的免费维护和保养。

11、属计量设备器具，必须具备有效的计量检定证书或对设备进行首次检定后，方可进行设备验收。

12、如属特种设备，生产厂家须具备特种设备生产或安装许可证，并在安装设备前到当地质量监督管理局办理特种设备注册手续及缴纳相关费用。

13、设备有温控要求的，必须配备相应的温度控制设备。