嘉峪关宏晟电热有限责任公司

工业视频内窥镜/探头长度5米，探头防水防尘等级IP67 耐油、

防腐蚀、带防爆证书技术规格书

  甲  方：嘉峪关宏晟电热有限责任公司
乙  方：                        
目    录

附件一    总则

附件二    制造要求

附件三    系统设施供货范围

附件四    提供资料

附件五    售后服务

附件六    交货时间及地点

附件七    其它

甲方：嘉峪关宏晟电热有限责任公司

乙方：                          

甲乙双方就甲方工业视频内窥镜/探头长度5米，探头防水防尘等级IP67 耐油、防腐蚀、带防爆证书采购，达成如下协议：
附件一  总  则

1.1本技术协议作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

1.2本技术协议所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

1.3 乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

1.4 乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

1.5 乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，相关标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范。

1.6 乙方对技术协议和合同文件（包括图纸、说明书等）均采用国际单位。

1.7 乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

1.8 使用的环境和条件

工程条件：本设备供宏晟电热公司发电机组停机检修期间，开展联箱、受热面管、压力管道等内部异物及腐蚀程度的检查。
附件二  制造要求

2.1.乙方提供的5米工业视频内窥镜应满足以下要求：

2.1.1采用100万像素超清摄像头，可清楚精确地反映被测物的静态图像和动态视频，并可采集图像信息保存至内存卡。

2.1.2可对图像文件进行重命名、增加企业logo，方便图像文件的记录和查找。

2.1.3支持实时5倍数码放大，图片回看时局部视窗8倍放大，让缺陷无处可逃。

2.1.4标配十字光标尺辅助对比测量。可升级三维测量系统（4mm/6mm两种管线可选），测量点到点、点到线、点到面（深度）的距离，以及多线段长度、封闭图形面积，测量精度0.01mm，误差≤5%。

2.1.5主机带有防爆证书，中文、英文等语言可选。

2.2主要性能指标：

2.2.1摄像头：

探头直径：Φ1.0-10mm可选，兼容多种规格管线，快开门式管线更换；像素：100万；景深范围：8～80 mm；视场角120°；转向功能：360°任意向；可视方向：直视/侧视。

2.2.2系统：
    探头防水防尘等级IP67,耐油、防腐蚀且具有防爆证书；插入管：四层钨丝耐磨编织管；插入管线有效工作长度：5m；设备耐久性装置：主机与耐磨管连接用缓冲装置；导向为360°任意向；锁定功能：探头可锁定；步进功能：锁定下可实现步进快、慢移动；弯曲速度:快慢可调，具有步进功能；平直状态下单向弯曲角度:5米以内≥160°，5米以上≥120°；照明方式:前置LED照明或后置LED光纤导光（LED灯寿命≥3w小时）；照度:前置LED照明最高照度可达60000lx，后置LED光纤导光最高照度可达100000lx；图像放大:支持实时5倍缩放，图片回看时可8倍局部放大；亮度等级:手动10级调节；显示:高亮5.44英寸OLED触摸显示器，可自行更换不同尺寸的显示屏，阳光下清晰可见；显示器可视角度：85°；图像分辨率:1980*1020；视频分辨率:1980*1020；拍、录功能:具备拍照和录像功能，录像时可抓拍；系统安全保护:具备开机密码解锁功能；图像模式:彩色、黑白、负片；测量:具有点对点，点到线，面积，剖面，缺陷等测量；文件编辑:可对文件进行重命名、增加企业logo；文件格式:图像记为BMP/JPEG格式，录像为MP4格式；视频播放:实现视频播放快进、快退功能；图像翻转:可180°翻转；回看显示:回看采用列表预览方式，预览模式下可进行全屏观看、删除文件、时间水印；储存介质:U盘；设备耐久性保护装置:主机与耐磨管连接用缓冲保护装置；应急照明:强光LED应急照明灯。

2.2.3主机

主机重量≦1.35Kg；防尘防水等级IP55；输出端口：HDMI。

2.2.4电源技术参数：

供电方式：一组充电锂电池；工作电压DC12V容量8000mAH，可外接电源；主机工作时间：单组电池≧8小时。

2.2.5操作环境

主机系统工作温度-20到50℃；视频探头工作温度-20到60℃；贮藏温度-20到60℃；相对湿度15到90%。

附件三  系统设施供货范围

	序号
	代号
	名称
	数量
	材料
	总质量（kg）

	
	
	
	
	
	单重
	总重

	1
	 
	 工业视频内窥镜/探头长度5米，探头防水防尘等级IP67 耐油、

防腐蚀、带防爆证书
	1套
	/
	≤1.35kg（含电池）
	≤1.35kg（含电池）

	1.1
	
	主机
	1台
	
	/
	/

	1.2
	
	专用仪器箱
	1个
	
	/
	/

	1.3
	
	U盘
	1个
	
	/
	/

	1.4
	
	可充电锂电池
	2组
	
	/
	/

	1.5
	
	充电器
	1套
	
	/
	/

	1.6
	
	文件资料
	1份
	
	/
	/

	总质量≤1.35kg（含电池）
	≤1.35kg


附件四  提供资料

4.1  技术文件资料：

4.1.1产品使用说明书及设备安装指南。

4.2  质量保证

4.2.1乙方应保证设备的设计、制造质量、对于在安装、调试期间因由设计及制造原因引起的设备质量事故，由乙方负责。

4.2.2质保期时间为12个月。质保期内，发生设备质量问题，乙方应免费更换与调试服务，乙方服务应在接到通知48小时之内到达现场。

4.2.3甲方在乙方中标后提以下资料：

合同签订后，甲方应在2周内，向乙方提供完整的技术协议。

4.3 包装及发货

4.3.1乙方将该设备发往现场，采用木质包装箱，包装箱内有可靠的防潮、防碰撞等装置，包装箱外应注明收货及发货地点文字。

4.3.2包装应具有适合长途运输及多次运输、装卸的坚固包装，以便货物安全运抵施工现场。

4.4 提供出厂最终资料

4.4.1中文说明书、产品合格证出厂校验报告。

4.4邮寄地址：甘肃省嘉峪关市嘉东工业园区（酒钢厂区内）

4.5甲方邮寄信息：

4.5.1邮政编码：735100

4.5.2收件人：嘉峪关宏晟电热有限责任公司设备管理室 郑重

4.5.3电子邮箱:zhengzhong@jiugang.com

附件五  售后服务

5.1甲方在设备调试投运过程中出现的制造质量问题，乙方应免费负责解决。

5.2乙方负责设备安装及调试，并调试正常。

附件六  交货时间及地点

6.1交货时间：

6.2交货地点：嘉峪关宏晟电热有限责任公司 

附件七  其它

7.1本技术规格书一式四份，甲方三份，乙方一份。

7.2若            公司不能中标，则本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

7.3本技术规格书内容经由甲乙双方于   年  月   日     时    通过              方式商定。

7.4甲乙双方应当就签订本技术规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透漏给其他第三人。
甲方：嘉峪关宏晟电热有限责任公司
   乙方： 

甲方签字盖章：                       乙方签字盖章：
电 话：                              电 话：

年   月   日
         年   月   日
