×××型心电图机

技术规格书

甲方：酒 钢 医 院

乙方：××××公司

2025年     月     日

技术规格书

甲方：酒 钢 医 院

乙方：

甲乙双方就生产厂家为：×××，型号为：×××，设备名称为：×××的技术服务方面的事宜，达成如下协议：

- 1、乙方所售产品：×××，生产标准为：××× ，注册证号为：×××

- 2、心电图机技术参数

| 技术参数 | 是否符合 |
| --- | --- |
| 1.原装进口（提供历史报关单证明） |  |
| 2.心电输入：12导联同步采集，synEci18导联技术，支持18导联记录（提供18导联专利技术证明） |  |
| 3.导联选择：自动或手动 |  |
| 4.输入方式：浮地输入 |  |
| 5.输入保护：标配导联线内附除颤保护电路 |  |
| 6.采样率：8000 Hz/8Ch |  |
| 7.模数转换精度：≤2.5 μV |  |
| 8.输入阻抗：≥50MΩ |  |
| 9.耐极化电压：≥±550mV |  |
| 10.共模抑制比：≥105dB |  |
| 11.频率响应：0.05Hz-150Hz（+0.4/-3 dB） |  |
| 12.标准灵敏度：10mm/mV, 误差≤±5% |  |
| 13.时间常数：≥3.2秒 |  |
| 14.滤波器：低通滤波、肌电滤波、交流滤波、基线抑制滤波 |  |
| 15.低通滤波：75Hz, 100Hz, 150Hz 三档 |  |
| 16.肌电滤波：25Hz/35Hz 二档 |  |
| 17.交流滤波：50Hz或60Hz |  |
| 18.基线抑制：强/弱 二档 |  |
| 19.增益/灵敏度选择：5，10，20mm/mV，手动或自动 |  |
| 20.不正常状态检测：电极脱落报警，高频噪声过高报警 |  |
| 21.电极脱落：液晶显示器显示脱落部位 |  |
| 22.显示方式：≥7"液晶显示 |  |
| 23.显示分辨率：800*480 |  |
| 24.显示导联数：同屏12导联，≥2.8s |  |
| 25.显示内容：系统菜单、心电波形、心率、导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、测量信息、工作模式、标记等 |  |
| 26.记录器：内置高分辨率热线阵打印。 |  |
| 27.记录纸宽度：210mmx140mm折纸 |  |
| 28.记录道数：3, 3+1, 6, 12，12+6 |  |
| 29.走纸速度：10, 12.5, 25，50mm/S |  |
| 30.无纸检出：记录纸用完后自动停止走纸并报警 |  |
| 31.打印数据：程序型号、版本、日期和时间、走纸速度、灵敏度、导联名称、滤波器、患者信息（ID号码、年龄、性别）、电极检出、噪声、计时标记、事件标记、心电波形、分析报告等。 |  |
| *32.操作模式：可自动或手动。自动操作时支持实时或回顾记录，具备自动检测并延长记录心律失常波形，且支持全自动开始记录，记录波形10-24秒可调。 |  |
| 33.支持二阶梯实验 |  |
| 34.支持运动后检查 |  |
| 35.支持RR间期检查 |  |
| *36.测量分析：ECAPS 12C 性别年龄特异性算法，支持超过40种心电相关参数自动测量，符合IEC-60601-2-51性能要求；ECAPS18自动分析算法。针对右胸后壁导联提供详细自动测量分析。（提供ECAPS18导联自动分析算法证明） |  |
| 37.自动测量参数：包括心率、PR间期、QT/QTc、P/QRS/T电轴、RV5/SV1电压等值 |  |
| *38.自动分析结果：5大类240种以上分析结论支持，至少四级尺度标准。十大类诊断意见，五大类综合判断详细区分。支持负荷后实验自动分析。分析结果支持中文或英文切换（可包含原因说明）显示和打印语言可分别设置，支持两版本明尼苏达码表示。支持右胸后壁导联独立分析、支持18导联ST-Map（提供18导联ST-Map图证明） |  |
| 39.外部输入：10mm/0.5V±5%，输入阻抗≥100kΩ |  |
| 40.信号输出：0.5V/1mV±5%，输出阻抗≤100Ω，输出短路时不损坏心电图机 |  |
| 41.其它输出接口：USB/SD |  |
| 42.存储和传输：内置400份心电图，扩展支持 |  |
| 43.网络：支持有线或无线网 |  |
| 44.提示音：QRS同步或热笔拟笔音 |  |
| 45.输入键：键位支持直接输入患者ID号 |  |
| *46.打印网格：具备在无网格纸上打印网格功能 |  |
| 47.心律失常检测：具备心律失常检测并自动延长记录的功能 |  |
| 48.QTc算法：支持2种或2种以上算法 |  |
| 49.重量：≤4.2Kg |  |
| 50.安全性：电击防护类型: I类CF型。 |  |
| 51.交流：100-240±10% |  |
| 52.直流：长效可充电电池，充满电可连续工作30分钟以上。 |  |

3、配置清单

| 配置目录 | 是否符合 |
| --- | --- |

4、设备易损配件及报价清单:

5、对重要技术参数的说明:

6、供货日期：商务合同签订后（必填）天内

7、售后服务承诺书----特别强调距嘉峪关市最近的售后服务维修点，故障后的维修人员到达时间、维修及费用的先后顺序（必填）保证设备在三年维保期内至少6次定期维护，维保期满后保证一年至少一次的免费维护及不定期的巡检。

8、本技术规格书一式2份，甲方1份，乙方1份，共同遵约执行，双方有义务就全部内容保密。

9、其它未尽事宜双方共同协商解决。

说明:

1.若      公司不能中标，则本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

2.本技术规格书内容经由甲乙双方于2025年   月   日   时至   时通过电话会议方式商定。

3.甲乙双方应当就签订本技术规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

甲方：酒钢医院                     乙方：

法人委托人：                       法定代表人：

日期：2025年    月    日         日期：2025年    月    日

说明:  1、红色说明部分在正式技术规格书上必须删除！

2、本技术规格书壹式两份胶装成册，每份需提供设备原厂参数一份、商家资质一套，包括：供应商资质（营业执照【三证合一】、医疗器械经营许可证）、厂家资质（营业执照【三证合一】、医疗器械注册证、医疗器械生产许可证）、厂家产品区域授权（进口产品需总代授权）、进口产品需提供原产地生产证明、法人授权委托书一起，寄至酒钢医院后勤保障部李欣芸联系（电话：0937-6712088/18693777080）。规格书中须附至少一份设备的宣传彩页。

3、法定代表人用钢笔或碳素笔签名，不得打印。

4、须在封面公司名称及规格书骑缝部分盖单位公章。

5、设备需配备工作站等必备配套设备时，乙方必须提供工作站等设备，同时为工作站提供电脑桌、电脑椅及电源插座（当地购置即可）。

6、电子仪器设备需提供相应功率的稳压电源或UPS。

7、规格书中技术参数内容与提供的相应设备型号保持一致，由厂家工程师据实填写；设备配置目录内容满足使用科室要求，如有疑问及时与酒钢医院后勤保障部李欣芸联系（电话：0937-6712088/18693777080）。

8、对易损耗材、配件更换时，能自主更换的自主更换，不能自主更换的，只能收取配件费用，不收取人工费用。

9、机器所需安装环境说明及具体要求（水、电、环境洁净程度、温度等条件说明）。

10、保修期满后提供10年期每年至少一次的免费维护和保养。

11、属计量设备器具，必须具备有效的计量检定证书或对设备进行首次检定后，方可进行设备验收。

12、如属特种设备，生产厂家须具备特种设备生产或安装许可证，并在安装设备前到当地质量监督管理局办理特种设备注册手续及缴纳相关费用。

13、设备有温控要求的，必须配备相应的温度控制设备。