酒钢医院卡瓦口腔CT维修服务采购
酒钢医院口腔科门诊的口腔CT品牌：卡瓦，型号：Kavo Exam ，至今已使用11年，于2025年7月9日突发故障。经厂家工程师检测，故障原因是拍摄电脑等附件老化，导致电脑无法连接主设备、频繁蓝屏，且软件提示内存不足，严重影响了患者的检查与治疗。此次维修涉及设备核心系统及专用软件，依据技术规范要求，必须由原厂家或其授权公司通过重装系统并更新版本来解决。

服务期：15天。

服务费：人工调试费、系统费、税金等。
