×××型睡眠呼吸记录仪

技术规格书

甲方：酒 钢 医 院

乙方：××××公司

2026年     月     日

技术规格书

甲方：酒 钢 医 院

乙方：

甲乙双方就生产厂家为：×××，型号为：×××，设备名称为：×××的技术服务方面的事宜，达成如下协议：

1、乙方所售产品：×××，生产标准为：××× ，注册证号为：×××

2、睡眠呼吸记录仪技术参数

| 技术参数 | 是否符合 |
| --- | --- |
| 临床需求：针对每一位确诊的 SAHS 患者，依据其个体 病情严重程度、身体基础状况等因素，制定个性化的居家管理和治疗方案。通过有效的干预，在项目开展后的数个月内，使患者的睡眠呼吸暂停症状得到明显缓解，生活质量得以提高。 |  |
| 1.1硬件系统： |  |
| 1.1.1适用于呼吸科、耳鼻喉科、神经内科及其他相关科室，满足科室睡眠呼吸暂停、低通气综合征诊断与治疗的临床和科研需要； |  |
| *1.1.2监测参数包括：口鼻气流、鼾声、胸腹式呼吸、体位、脉搏、血氧饱和度、CPAP压力滴定、腕动觉醒、数据良好标识等； |  |
| 1.1.3主机腕式设计，体积小巧、重量轻便（包含电池重75g），内置LCD液晶屏，适合于患者在医院任何科室或家庭诊断使用； |  |
| 1.1.4整机采用低功耗设计，满电量时可连续记录不低于10小时； |  |
| *1.1.5内置液晶屏，实时显示数据：口鼻气流、鼾声、胸腹式呼吸、体位、脉搏、血氧饱和度、CPAP压力滴定、记录时长、电池电量； |  |
| *1.1.6导联阻抗提醒功能，可显示传感器连接状态及脱落提示； |  |
| *1.1.7呼吸感应式胸腹运动体积描记传感器，信号稳定，抗干扰性强； |  |
| 1.1.8睡眠呼吸初筛仪具有数据记录、数据抹除、状态查询等功能 |  |
| 1.1.9无线遥测技术，数据传输传输选择数据线、无线蓝牙、TF卡等方式，设备具备16GB内存卡，可同时存储500小时以上多段数据。 |  |
| 1.1.10传感器附件包括血氧传感器和可重复使用的体积描记式胸腹绑带。 |  |
| 1.1.11 CPAP压力监测技术，可连接不同品牌任意型号的呼吸机，通过压力监测，出具整晚的压力滴定报告。 |  |
| 2.1软件系统： |  |
| 2.1.1全中文界面和打印报告，可选配英文、法文等其他语种的用户界面模块； |  |
| *2.1.2可连接不同品牌的呼吸机进行压力滴定；可轻松应对睡眠呼吸暂停及其他复杂重叠病人的压力滴定治疗 |  |
| 2.1.3分析软件符合AASM2.6标准，同时集成数据共享和分级诊疗平台，实现监测数据上、下级双向无线传输的教学目的；平台免费开放，可根据教学、科研需求进行平台模块化或自定义搭建。 |  |
| 2.1.4数据分割和重整，可以将一个数据按不同时段分割为多个数据，特别方便科学研究 |  |
| 2.1.5内置候选诊断词条，协助医生快速生成报告 |  |
| 2.1.6可生成PDF和word版本报告，报告模板可修改，可导入导出EDF数 |  |

3、配置清单

| 配置目录 | 是否符合 |
| --- | --- |
| 主机1台 |  |
| 呼吸组件1套 |  |
| 胸腹呼吸导联线2根 |  |
| 血氧传感器1根 |  |
| 回放线1根 |  |
| CPAP压力管1根 |  |
| 气流管1张 |  |
| 软件光盘1张 |  |
| 说明书1本 |  |
| 快速操作卡1张 |  |
| 保修卡/合格证1张 |  |
| 携带包1个 |  |
| TF卡和适配器1个 |  |
| 胶布1个 |  |

- 4、设备易损配件及报价清单:

- 5、对重要技术参数的说明:

- 6、货日期：商务合同签订后（必填）天内

- 7、售后服务承诺书----特别强调距嘉峪关市最近的售后服务维修点，故障后的维修人员到达时间、维修及费用的先后顺序（必填）保证设备在三年内免费维修及至少6次定期维护，维保期满后保证一年至少一次的免费维护及不定期的巡检。

- 本技术规格书一式2份，甲方1份，乙方1份，共同遵约执行，双方有义务就全部内容保密。

- 其它未尽事宜双方共同协商解决。

说明:

1.若      公司不能中标，则本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

2.本技术规格书内容经由甲乙双方于2026年   月   日   时至   时通过电话会议方式商定。

3.甲乙双方应当就签订本技术规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

甲方：酒钢医院                     乙方：

法人委托人：                       法定代表人：

日期：2026年    月    日              日期：2026年    月    日

说明:1、红色说明部分在正式技术协议上必须删除！

2、本技术协议书壹式两份胶装成册，每份需提供设备原厂参数一份、商家资质一套，包括：供应商资质（营业执照【三证合一】、医疗器械经营许可证）、厂家资质（营业执照【三证合一】、医疗器械注册证、医疗器械生产许可证）、厂家产品区域授权（进口产品需总代授权）、进口产品需提供原产地生产证明、法人授权委托书一起，寄至酒钢医院李欣芸处。协议中须附至少一份设备的宣传彩页。

3、法定代表人用钢笔或碳素笔签名，不得打印。

4、须在封面公司名称及协议书骑缝部分盖单位公章。

5、设备需配备工作站等必备配套设备时，乙方必须提供工作站等设备，同时为工作站提供电脑桌、电脑椅及电源插座（当地购置即可）。

6、电子仪器设备需提供相应功率的稳压电源或UPS。

7、协议书中技术参数内容与提供的相应设备型号保持一致，由厂家工程师据实填写；设备配置目录内容满足使用科室要求，如有疑问及时与后勤保障部李欣芸联系（18693777080）。

8、对易损耗材、配件更换时，能自主更换的自主更换，不能自主更换的，只能收取配件费用，不收取人工费用。

9、机器所需安装环境说明及具体要求（水、电、环境洁净程度、温度等条件说明）。

10、保修期满后提供10年期每年至少一次的免费维护和保养。

11、属计量设备器具，必须具备有效的计量检定证书或对设备进行首次检定后，方可进行设备验收。

12、如属特种设备，生产厂家须具备特种设备生产或安装许可证，并在安装设备前到当地质量监督管理局办理特种设备注册手续及缴纳相关费用。

13、设备有温控要求的，必须配备相应的温度控制设备。