×××型床单位消毒器

技术规格书

甲方：酒 钢 医 院

乙方：××××公司

2026年     月     日

技术规格书

甲方：酒 钢 医 院

乙方：

甲乙双方就生产厂家为：×××，型号为：×××，设备名称为：×××的技术服务方面的事宜，达成如下协议：

1、乙方所售产品：×××，生产标准为：××× ，注册证号为：×××

2、床单位消毒器技术参数

| 技术参数 | 是否符合 |
| --- | --- |
| 1.适用范围：该产品主要适用于医院、宾馆、家庭等对被褥、枕心、床垫、浴巾及衣物等的消毒。 |  |
| 2.机器外形美观，移动方便，机身采用简洁流畅的外型设计，外壳采用优质阻燃复合材料ABS工程塑料，表面光滑易擦拭。 |  |
| 3.机器具有抽气功能，冲臭氧、保持、解析四个步骤；抽出被褥内部的空气，在充臭氧时才能使臭氧完全渗透至被褥内部，消毒更彻底。 |  |
| 4.臭氧能有效去除附着在物体上的各种异味、血腥味、霉味、大小便味等。对消毒物品有增白的作用。 |  |
| 5.★专用不锈钢陶瓷臭氧发生器，其臭氧产量大，臭氧浓度高、使用寿命长。臭氧发生器使用寿命大于30000小时。 提供检测报告 |  |
| 6.机器采用新型臭氧解析技术，二级式解析器快速分解臭氧。 |  |
| 7.机器可对一张床位消毒，也可同时对两张床位消毒，充分提高床位利用率。 |  |
| 8.★消毒过程微电脑控制，工作模式分别为[快速]、[常规]、[终末]、[自定义]，自定义模式下可对机器的每个工作步骤分别进行设定，范围为（1-99分钟)并计入用户设定值。（其余三个工作模式无需设定，一键启动）工作模式设定后自动记忆，操作方便。 |  |
| 9.具有臭氧自动故障检测功能，当臭氧发生器无臭氧产生时，显示屏上提示报警，同时机器蜂鸣器会发出滴滴滴报警声，同时机器停止工作。 |  |
| 10.臭氧发生器自带保护功能，能在开路及短路状态下自动保护，防止发生安全事故发生。 |  |
| 11.选用优质不锈钢电磁阀及硅胶管等材料，提高了机器的使用寿命。 |  |
| 12.消毒袋采用塑料夹密封袋口，气密性好，操作、使用及收纳方便等优点。 |  |
| 13.★机器带有语音播报功能，可一键式开启或关闭。 |  |
| 14.★机器具有隐藏式收纳盒两个。 |  |
| 15.★机器具备臭氧累计工作时间（可对累计时间进行清零） |  |
| 16.机器宽电压设计：工作电压AC185-264V 50HZ 额定功率：400VA |  |
| 17.机器采用无油真空泵，气泵流量：50L/min |  |
| 18.★臭氧产生量：≥3500mg/h 提供检测报告，可在全国消毒产品网上备案信息平台查询 |  |
| 19.★机器运行（抽气5分钟、充臭氧10分钟、保持20分钟）消毒带内臭氧浓度≥2800mg/m3 ，解析10分钟臭氧残留＜0.2mg/m3 提供检测报告，可在全国消毒产品网上备案信息平台查询 |  |
| 20.★机器在20m³房间内按（抽气5分钟、充臭氧10分钟、保持20分钟、解析10分钟）运行，房间内臭氧泄漏量≤0.1mg/m3 提供检测报告，可在全国消毒产品网上备案信息平台查询 |  |
| 21.★对放置于消毒袋内、中、外三点染于布片上大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的杀灭对数值≥3.00 对棉布床单上自然菌的杀灭对数值≥1.00 提供检测报告，可在全国消毒产品网上备案信息平台查询 |  |
| 22.★对白色念球菌的杀灭对数值≥3.00对龟分枝杆菌脓肿亚种的杀灭对数值≥3.00对枯草杆菌黑色变种芽孢的杀灭对数值≥3.00对脊髓灰质炎病毒-I型疫苗株Vero-E6细胞的杀灭对数值≥4.00提供检测报告 |  |
| 23.★对铜绿假单胞菌的杀灭对数值≥3.00对80m³中的自然菌消亡率≥95.00%提供检测报告 |  |
| 24.机器工作噪声:≤45db(A) |  |
| 25.采用医用静音脚轮，移动方便 |  |
| 26.外形尺寸：350X420X960mm 整机重量≤45kg |  |
| 27.选用具有国家 3C 认证的高品质电源线、电气元器件，并且采用内置合理化电气工艺布局， 线身耐弯曲抗摇摆； |  |
| 28.产品需在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案。 提供备案截图。 |  |
| 29.产品通过 ISO9001 、ISO14001、ISO45001三认证，具有质量保证；提供体系认证证书 |  |
| 30.★售后服务评价体系5星级认证GB/T 27922-2011 提供体系认证证书 |  |

3、配置清单

| 配置目录 |  |  | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 数量 |  |
| 1 | 主机 | 1台 |  |
| 2 | 硅胶管 | 2根 |  |
| 3 | 反复使用床袋 | 2只 |  |
| 4 | 反复使用床罩 | 2只 |  |
| 5 | 一次性床袋 | 10只 |  |
| 6 | 一次性床罩 | 10只 |  |
| 7 | 床袋封口夹 | 2只 |  |
| 8 | 保险丝 | 2只 |  |

- 4、设备易损配件及报价清单:

- 5、对重要技术参数的说明:

- 6、货日期：商务合同签订后（必填）天内

- 7、售后服务承诺书----特别强调距嘉峪关市最近的售后服务维修点，故障后的维修人员到达时间、维修及费用的先后顺序（必填）保证设备在三年内免费维修及至少6次定期维护，维保期满后保证一年至少一次的免费维护及不定期的巡检。

- 本技术规格书一式2份，甲方1份，乙方1份，共同遵约执行，双方有义务就全部内容保密。

- 其它未尽事宜双方共同协商解决。

说明:

1.若      公司不能中标，则本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

2.本技术规格书内容经由甲乙双方于2026年   月   日   时至   时通过电话会议方式商定。

3.甲乙双方应当就签订本技术规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

甲方：酒钢医院                     乙方：

法人委托人：                       法定代表人：

日期：2026年    月    日              日期：2026年    月    日

说明:1、红色说明部分在正式技术协议上必须删除！

2、本技术协议书壹式两份胶装成册，每份需提供设备原厂参数一份、商家资质一套，包括：供应商资质（营业执照【三证合一】、医疗器械经营许可证）、厂家资质（营业执照【三证合一】、医疗器械注册证、医疗器械生产许可证）、厂家产品区域授权（进口产品需总代授权）、进口产品需提供原产地生产证明、法人授权委托书一起，寄至酒钢医院李欣芸处。协议中须附至少一份设备的宣传彩页。

3、法定代表人用钢笔或碳素笔签名，不得打印。

4、须在封面公司名称及协议书骑缝部分盖单位公章。

5、设备需配备工作站等必备配套设备时，乙方必须提供工作站等设备，同时为工作站提供电脑桌、电脑椅及电源插座（当地购置即可）。

6、电子仪器设备需提供相应功率的稳压电源或UPS。

7、协议书中技术参数内容与提供的相应设备型号保持一致，由厂家工程师据实填写；设备配置目录内容满足使用科室要求，如有疑问及时与后勤保障部李欣芸联系（18693777080）。

8、对易损耗材、配件更换时，能自主更换的自主更换，不能自主更换的，只能收取配件费用，不收取人工费用。

9、机器所需安装环境说明及具体要求（水、电、环境洁净程度、温度等条件说明）。

10、保修期满后提供10年期每年至少一次的免费维护和保养。

11、属计量设备器具，必须具备有效的计量检定证书或对设备进行首次检定后，方可进行设备验收。

12、如属特种设备，生产厂家须具备特种设备生产或安装许可证，并在安装设备前到当地质量监督管理局办理特种设备注册手续及缴纳相关费用。

13、设备有温控要求的，必须配备相应的温度控制设备。