| 酒钢医院设备维修技术规格书 |
| --- |
| 项目名称 | 酒钢集团酒钢医院其他医疗设备（工业洗衣机）维修服务采购 | 类型 | 维修 |
| 序号 | 设备名称 | 维修内容 | 是否 符合 |
| 1 | 全自动洗衣机，设备型号SXT1000FZQ，编号：1508 | 主要故障：洗衣机大梁断裂无法运行更换及大修；轴承，水封及油封磨损严重；三角皮带磨损严重。 |  |
| 2 | 全自动洗衣机，设备型号SXT1000FZQ，编号：592 | 主要故障：洗衣机轴承，水封及油封磨损严重；三角皮带磨损严重；不锈钢套磨损严重；冲料电磁阀故障；冲料不出水；避震故障。 |  |
| 3 | 全自动洗衣机，设备型号SXT1000FZQ，编号：589 | 主要故障：洗衣机轴承，水封及油封磨损严重；三角皮带磨损严重；不锈钢套磨损严重；排水阀故障；变频器电源板、电容故障；冲料电磁阀故障；冲料不出水；避震故障；皮带轮故障。 |  |
| 注: 以上维修配件必须更换原厂的配件，不接受仿制配件。 上维修项目，乙方可按要求完成该维修项目，签订“符合”，如不能完成签订“不符合”。 |