甘肃东兴铝业有限公司嘉峪关分公司

零固项目电子吊钩秤采购

技

术

规

格

书

甲方：甘肃东兴铝业有限公司嘉峪关分公司

乙方：

甘肃东兴铝业有限公司嘉峪关分公司（以下简称甲方）与                              （以下简称乙方）                       就甲方电子吊钩秤设备采购事宜，经双方协商就如下有关技术规格书达成一致：

第一节 基本技术条件和性能参数

1.1 概述

1.1.1 工程名称

购置10吨电子吊钩秤2台

1.1.2 乙方工作范围的简要说明

乙方应对合同进行技术总负责，即乙方对所承担的设备设计制造、安装、调试、功能考核及竣工验收等各阶段的工作，按双方技术谈判达成的规定负全面技术责任。

1.2 总体要求

1.2.1 乙方应按相关国家标准的技术要求、性能及参数，并结合甲方的技术要求进行电子吊钩秤的设计制造，其产品实物质量应达到当今国内先进水平，并具有经济、可靠的特点。

1.2.2 乙方选择高质量、有信誉、有良好业绩和配套供货能力的厂商进行相关电器元件、表计配套供货，所用产品应得到招标方的认可。

1.2.3 乙方应对所提技术要求的及时性、正确性、完整性负责，并在工程施工的全过程中，与本工程的其他产品供应商进行密切配合，相互支持，以确保本工程的优质、按期完工。如配合各方不能达成一致时，甲方有决定权和依照相关合同条款的处理权。

1.2.4 与本设备采购所产生的设备招标文件、设备投标文件、设备招标的技术澄清及本技术规格书具有同等法律效力。

1.3 技术数据和要求

乙方提供的设备，必须能够满足甲方的下列条件：

1.3.1 使用环境条件要求

1.3.1.1 海拔：1751m

1.3.1.2 最高气温：34.7℃

1.3.1.3 最低气温：-22.9℃

1.3.1.4 年平均气温：7.7℃

1.3.1.5 年平均气压84.26-85.06Kpa

1.3.1.6年平均相对湿度：64%

1.3.1.7年平均风速：2.8m/s

1.3.1.8地震烈度：8度

1.3.1.9安装地点：户内

1.3.1.10环境温度：-20C ～ +45C

1.3.2 通用要求

1.3.2.1最大秤量10000 kg；

1.3.2.2分辨率d=5/2/1 kg（可选）；

1.3.2.3检定分度值e=5 kg；

1.3.2.4检定分度数n=2000；

1.3.2.5满足OIML Ⅲ 精度要求；

1.3.2.6称重信号最大无线传输距离，开阔地：200米；

1.3.2.7安全过载  300%FS；有超载报警功能；

1.3.2.8有零点跟踪功能；

1.3.2.9电池使用时间：不少于240小时；

1.3.2.10仪表带称重显示、打印功能，带RS232/RS485接口。

1.3.3其他要求：在设备制造时要着重考虑以下几方面问题：

1.3.3.1环境温升对电子吊钩秤的影响。

1.3.3.2 高海拔及高温差对电子吊钩秤内各元件及称重精度的影响。

1.3.3.3 电子吊钩秤用于危废物资出入库计量，标定调试及旋转测试结果均应符合《GB/T11883-2017电子吊钩秤通用技术规范》

1.3.3.4安全系数应满足300%F.S以上。

1.3.3.5特别要求：称重显示器带蓝牙传输功能。

第二节 双方相互提供的技术资料及交付进度表

2.1项目管理

合同签订后，乙方负责设计制造、图纸文件、制造确认、包装运输、现场指导安装、调试验收等。

第三节 供货范围

3.1设备清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子吊钩秤 | 10t | 套 | 2 |  |
| 2 | 称重显示器 | X07G | 套 | 2 |  |
| 3 | 智能充电机 | C9B | 个 | 2 | 锂电池专用 |
| 4 | 高能锂电池 | 8.4V/32Ah | 组 | 4 |  |
| 5 | 天线 | 450MHz | 根 | 4 |  |
| 6 | 数据线 | X07（航空插头-9针） | 条 | 2 |  |
| 7 | 秤体推车 | ORS-10 | 个 | 2 |  |

第四节  售后服务内容

4.1乙方应派合格的、经验丰富、技术熟练和健康的技术人员到甲方现场履行安装、调试和验收测试等内容的技术服务和技术指导、技术监督。

4.2在保证项目进度前提下，乙方作为技术负责单位，应对合同项目范围内的工艺设计、设备性能、甲方现场人员培训、技术服务、技术监督及最终产品质量负责。

4.3由乙方指派的作为合同项目的现场代表，应对合同范围内的所有技术服务和技术监督负责；保证乙方技术人员履行合同规定的责任和义务；积极与甲方现场代表合作，有效地组织和安排设备安装、冷试车、热试车和验收测试。

第五节 设备交付的时间进度

自签订合同60日内，乙方应将本合同设备及附件交运至甲方指定地点。如果需提前交货，甲方应提前通知。

第六节  产品设计制造及质量控制标准

乙方在产品制造、试验、配套成套中，应严格执行如下标准：

| 序号 | 名称 | 设备制造标准 | 出厂检验标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子吊钩秤 | GB/T11883-2017 | JJG539-2016 |

第七节  技术文件交付

7.1 概述

乙方应提供有关甲方本项目中电子吊钩秤部分的所有技术文件。

技术修改由甲乙双方同意，修改意见要在接到后一周内提交另一方，否则，交付的文件被认为认可。若甲乙双方未取得一致，相关事宜将在双方会谈时确定。

所有图纸、图表、说明和其他文件，在安装调试中，必要的修改或附加的补充，要与标出的相关文件一起由乙方提供给甲方。

乙方对所有设备、组件的担保证明，各项电气、机械性能指标试验、检验报告、质量合格证、生产相关资质等，应标出检验单位、制造厂家和出厂日期，并对其负责。

7.2 技术文件

7.2.1电子吊钩秤的有关安装、调试、运行、检修、维护等其他方面的技术文件、各项测试报告、组件、备件清单，可随设备到货时一并提供。

7.2.2各方相互提交的与本项目有关的所有技术文件，均应以书面形式反映，文件中除包括各项内容外，还应注明文件提交人姓名和提交时间，甲方有权进行检查监督，并有权按照项目合同的相关条款进行责任处罚。

第八节  设备监制和验收文件

8.1本章用于合同执行期间对乙方所提供的设备进行检验、监造和性能验收试验，确保乙方所提供的设备符合要求。

8.2 工厂检验

8.2.1工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。乙方严格进行厂内各生产环节的检验和试验。乙方提供的合同设备签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

8.2.2检验范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。

8.2.3工厂检验的所有费用包括在合同总价之中。

8.3 现场检定

由甲方按照国家标准及检定规程负责对电子吊钩秤进行现场检验及检定（国家标准：GB/T11883—2017；检定规程：JJG539—2016）。

第九节  设备标志、包装及运输

9.1 所有供货的设备必须有规范的铭牌，标明设备的主要规格、型号及运行参数；

9.2 设备、材料的包装：必须按单套设备与其附件单独包装，不允许多套设备及其附件混装。

第十节  交货地点、交货日期

10.1设备交货地点：甘肃东兴铝业有限公司嘉峪关分公司90万吨库房。

10.2设备交货日期：以合同为准。

10.3本协议一式三份，甲方两份，乙方一份。

10.4本规格书内容经由甲乙双方于     年    月    日    时至      时通过                方式协商。

10.5甲乙双方应当就签订本规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

10.6若                     单位不中标，则本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

甲方：甘肃东兴铝业有限公司       乙方：

嘉峪关分公司

地址：嘉峪关市嘉北工业园区       地址：

联系电话：                       联系电话：

代表：                           代表：

签订日期：	 年  月   日         签订日期：  年  月  日