甘肃东兴嘉宇新材料有限公司

便携式心电除颤仪采购技术规格书

技术规格编号：

甲方：甘肃东兴嘉宇新材料有限公司

乙方：

甘肃东兴嘉宇新材料有限公司（以下简称甲方）与

（以下简称乙方），就甲方便携式心电除颤仪采购事宜，经双方协商，达成如下技术规格书：

- 技术依据及说明

本次采购便携式心电除颤仪及全套标准配件、安装调试、培训及售后维保服务，以甲方提供的订货计划及相关确认图为依据。本技术规格书作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

1.本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

2. 乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定地工作。

3.乙方提供设备的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，相关标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布的标准和技术规范。

4.乙方在合同设备制造、供货中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

5.乙方须对设备的完整性、合理性和质量、安全性能承担全部责任。

6.乙方负责承担设备整体安装调试、培训学习、售后维保及所有相关费用。

7. 乙方所提供设备，属于计量范围的，必须提供具有国家资质的计量检定或校准证书，由此产生的计量检定费用由乙方负责。

- 产品描述、技术规格及参数

（一）名称：便携式心电除颤仪（AED）

（二）技术要求：

1.1物理规格/性能

1.1.1设备具备便携把手

1.1.2抗冲击/跌落性能：机器六面均可承受≥1.5 m跌落冲击

1.1.3防尘防水级别：防尘防水级别IP55

1.1.4工作温度范围满足-20℃～50℃

1.1.5工作湿度范围：0%～95%非冷凝

1.1.6工作大气压力范围：570hPa～1062hPa

1.1.7运输、储存温度：-30℃～70℃

1.1.8符合EN1789急救车标准认证

1.2除颤性能

1.2.1采用双相波技术，双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿，输出能量：成人最大能量可支持360J，病人阻抗范围：20～300Ω

1.2.2除颤后ECG波形恢复的时间不大于2s

1.3电池

1.3.1在室温温度环境下，电池待机寿命不少于5年

1.3.2在适合条件下，至少可支持360次200J除颤治疗或210次360J除颤治疗

1.3.3低电量报警后，至少还可持续30分钟工作时间和至少10次200J除颤充放电或至少6次360J除颤放电

1.4电极片

1.4.1自动识别成人、小儿电极片，根据电极片类型自动选择对应的除颤能量

1.4.2具有电极片有效期自检功能和电极片过期提示

1.4.3提供智能语音播报，智能提示急救人员除去病人的衣物、粘贴电极片

1.5操作

1.5.1可一键快速切换中文、英文或自定义多种语言

1.5.2支持成人/小儿患者类型快速一键切换，可根据病人类型自动切换提示信息、除颤能量和CPR按压模式

1.5.3 CPR按压模式支持配置30:2，15:2和仅按压模式

1.6数据传输和存储

1.6.1数据传输：支持内置WIFI/4G/5G无线数据传输功能，可将数据传输到AED管理平台

1.6.2数据管理：存储5h的ECG波形，可存储不少于1500份自检报告，支持1000条报警事件；可保存1h抢救现场录音

1.7维护与自检

1.7.1具有用户自检和设备自检功能支持每日、每周、每月、每季度的设备自检

1.7.2提供设备状态指示灯

1.8机箱要求

1.8.1采用壁挂式机箱。

（三）供货要求

- 1.便携式心电除颤仪进厂须附带产品合格证和产品质量证明书。

- 2.该设备主要用于办公区、生产车间、公共场所等心脏骤停应急急救，适配非专业人员快速操作。

3.设备具有国际上同行业先进的设计水平、制造维护水平，采用先进工艺、材料、技术制造，具有高可靠性，良好的操作性和维修性，能长期稳定连续工作，可靠性高，故障率低，使用成本低。

4.设备的稳定性好，能适应较恶劣的现场环境条件。实用性强，人性化设计，易操作，易维护。

5.有完善的售后服务体系（维修和技术支持），用户反映良好。

6.安全和其他标准：符合国家相应安全技术标准。

（四）设备验收

1. 开箱验收：型号、数量、配件、外观完好。

2. 功能验收：开机自检、语音、分析、充电、放电模拟正常。

3. 资料验收：注册证、合格证、检测报告、保修卡齐全。

4. 培训验收：操作人员独立完成模拟急救。

（五）人员培训

1.技术培训：在用户所在地免费进行每机人数为5—6人的培训。培训内容包括设备的基本操作，提供 PPT、视频、操作手册。

2.培训目标：操作人员能够熟练操作应用设备。

3.培训时间：≥ 2 学时。

- 质量异议处理

- （一）出现不合格产品，甲方向乙方反馈，之后甲乙双方通过确认和协商确定退货或折让方案。

- （二）乙方接到甲方不良反馈时，应在3个工作日内作出书面应答和解决方案。如有必要，乙方应在3个工作日内到达甲方现场配合处理；双方协商对不良产品处理后，应对退货或折让结果进行书面确认。

- （三）所有质量异议的数量和赔偿事项均由甲乙双方主导推进。赔偿方案确定后，乙方按赔偿流程赔付给甲方。

（四）保质期内，凡是由于设备质量问题引起的损坏，乙方在接到通知24小时内到达现场，无偿负责维修恢复原有的功能，同时无偿提供设备1套供更换。

（五）设备因甲方人为原因出现损坏，按甲方通知，乙方积极配合甲方维修处理，优先、及时提供备件，费用由甲方承担。

- 其他事项

（一）设备到货后甲方进行验收，若不满足使用要求，甲方有权要求退货。质保期内如因设备本身制造引起的质量问题，发生的费用由乙方承担。

（二）本协议经双方委托代理人签字并加盖合同专用章后作为产品采购合同附件，与产品采购合同同时生效。

（三）甲乙双方应对签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

（四）本协议条款不得有任何涂改，若有涂改，涂改部分无效。协议有效期为两年。

（五）若乙方未能中标，技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

（六）本协议内容经甲乙双方于        年   月   日   时    通过               方式商定。

- （七）本技术规格书一式四份，甲方三份，乙方一份。

甲方：甘肃东兴嘉宇新材料公司     乙方：

（盖章）                         （盖章）

甲方代表：                        乙方代表：

年   月   日                      年   月   日