
酒钢集团润源公司水资源再生作业区2025年进口在线总磷监测仪表第三方技术服务技术规格书
项目名称：酒钢集团润源公司水资源再生作业区2025年进口在线总磷监测仪表第三方技术服务技术协议

甲方：甘肃润源环境资源科技有限公司

乙方：

签订地点：甘肃省嘉峪关市

签订时间：    年    月    日

酒钢集团润源公司水资源再生作业区2025年进口在线总磷监测仪表第三方技术服务技术规格书

甲方：甘肃润源环境资源科技有限公司

乙方：
依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、公正、公平和诚实信用的原则，双方就本业务外包项目承包事项协商一致，订立本协议。

一、协议概况

1、协议名称：酒钢集团润源公司水资源再生作业区2025年进口在线总磷监测仪表第三方技术服务技术协议。
2、地点：嘉北污水处理厂。

二、乙方能力要求
1、乙方须具有总磷在线监测设备技术服务的能力，保证甲方污染源自动监控系统的正常运行。

2、乙方技术服务人员须具有自动监控（水）运行工证书。
三、承包内容及范围

1、甲方全权委托乙方就嘉北污水处理厂2台进口总磷在线监测系统设备设施提供维修服务；乙方严格遵守、执行甲方的各项规章制度；负责水质在线监测系统设备设施全面维护、维修及更换耗材的采购。

2、遵循《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范》(HJ 355-2019)、《甘肃省污染源自动监控系统现场端设施运维考核办法》以及《甘肃省污染源自动监控系统现场端设施运维考核实施细则》等文件的要求完成维护工作，并以此确定维护人员的工作职责；接受各级环保部门和甲方的监督。

3、乙方需保证嘉北污水处理厂24小时有人驻守（包括节假日及周末）。
4、维护内容

4.1 乙方按照下表中的点位负责对水资源再生作业区污染源在线监测系统设备设施（嘉北污水处理厂进口）进行日常管理、点检、维护、检修：
	单位名称
	点位名称
	在线仪表名称

	润源环境资源科技有限公司水资源再生作业区
	嘉北污水处理厂工业进口
	总磷

	
	嘉北污水处理厂生活进口
	总磷


4.2 乙方每周至少1次对设备及辅助设备运行状态进行巡检。
4.3 乙方每年至少1次对整体系统进行全面检查、维护，如需停用检查的需事先报环保部门批准。
4.4 乙方负责确保甲方在线监测数据有效传输率月、年指标≥99%，以及数据补录工作。

4.5 本项目所需更换的所有配件均有乙方提供，且保证符合现场设备使用要求。
4.5 乙方配合甲方对所管辖在线监测仪表的更换安装、迁移安装、调试工作。

四、协议期限
1、开始日期：合同签订之日起
2、结束日期：2025年12月31日。

五、质量标准或验收标准

1、《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）安装技术规范》(HJ 353-2019)

2、《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）数据有效性判别技术规范》(HJ 356-2019)

3、《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）验收技术规范》(HJ 354-2019)
4、《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范》(HJ 355-2019)

5、《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》(HJ 212-2017)

六、协议价款支付

1、结算发票类型及税率：6%增值税专用发票。

2、付款方式

2.1 承兑汇票或银行现汇。
2.2 协议签订后不支付预付款，乙方按协议要求完成在线设施维护内容，在线设施维护符合甲方要求，经甲方验收合格，支付运行费，每月考核一次。技术服务费每季度结算、支付一次。每季度末乙方开具 6 %增值税专用发票进行结算，发票开具栏“货物或应税劳务、服务名称”的填开内容必须和协议项目名称保持一致。

2.3 发票开具时间及送达时限：乙方增值税发票应于本协议费用结算的当月开具，并于结算当月15号之前送达甲方业务负责人处，业务负责人于当月24号之前将发票送达财务部门。

2.4 工程款支付方式：本协议价款以现汇的方式支付。

3、因设备维护量或维护期限发生变化，一个月中（按每月的1日至月底计）设备技术服务实际天数不足一个月的，按实际运行天数结算运营费。
七、权利和义务

（一）甲方承担的权利和义务：

1、甲方应保证水质在线监测系统在乙方指定的工况条件下运行，不允许私自搬移。

2、甲方保证在线监测系统的数据传输专线专用，计算机专机专用。不得擅自安装、更改计算机程序。

3、甲方保证生产正常运行，乙方协助甲方完成环保部门及检测机构对甲方的数据检测工作。与有效性审核有关的抽检费用、检测费用、鉴定费用、环保验收费用、比对费用等均由甲方承担。

4、水质在线监测系统正常运行所需水、电、气、站房防火防盗设施、站房运行环境保障设施费用由甲方承担。

5、由于自然灾害造成的损坏、人为外力破坏、失窃被盗造成的损失由甲方承担。

6、甲方提供水质在线设备设施资料（说明书、图纸）。

7、由于甲方水质超标造成在线数据有效传输率达不到环保部门要求的，由甲方承担相关责任。

8、如因甲方生产工艺调整过程中导致的在线监测数据出现异常，由甲方向本地环境保护行政主管部门解释并报送异常情况申报表。

9、甲方不得向乙方索要在线设备解锁密码，如因乙方因工作需要须甲方岗位配合操作或维护时，由乙方向甲方岗位打电话指导进行操作维护工作，工作结束后乙方需在12小时内更换在线设备解数密码，并不得向乙方透露。

10、甲方及时通知乙方更换备用设备或备件。

11、如乙方未遵守酒钢公司及甲方各项安全环保管理制度和要求，甲方有权对乙方进行扣罚违约金。

（二）乙方承担的权利和义务： 

1、乙方接受和服从甲方各项安全环保管理制度和要求。乙方人员进入现场遵守作业区域的安全管理制度，如有其它需求可与甲方主管部门联系进行协调。

2、乙方需提前在本地备好在线仪表仪器易损备件及药剂，设备发生故障需立即响应，维修时间不超过8小时，72小时内故障无法排除，安装备用仪器。

3、由于甲方原因影响维修不能按时完成，在工期上乙方有权要求甲方追加所影响的时间。

4、乙方必须按照定标准、定周期（每周点检维护不少于一次）、定点检方法、定点检（维检）人员，确保在线设施故障及时排除并正常运行。

5、由于乙方运营不当造成的在线设施损坏由乙方承担全部费用和环保处罚责任。

6、乙方保证水质在线系统正常稳定运行，遵循《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范》(HJ 355-2019)及环保部门出台的有关水质在线的最新要求及规范；对乙方在线设备监测数据真实性负责，不得篡改在线监测数据。

7、如因乙方在维护过程中对仪表的维护不到位导致在线监测数据异常，由乙方向本地环境保护行政主管部门解释并报送异常情况申报表。

8、甲方会定期或不定期对乙方的运营情况进行监督性检查，乙方应积极配合，并对检查出的问题（比如未按上述服务内容的要求进行运营）按期进行整改。

9、乙方承担此项目所有与在线监测设备有关的备品备件及耗材，并在24h以内组织免费更换备件，72小时内安装备用设备并调试完毕。

10、乙方承担项目中的各种工具及劳保用品均由乙方自理。

11、专用工具原则上乙方自备，如需向甲方借用，乙方应提出借用清单，丢失及损坏由乙方负责。

12、乙方负责甲方在线监测数据有效传输率≥99%（月、年）和缺失数据及时补录工作。

13、乙方不得向甲方透露在线设备解锁密码，如因工作需要甲方岗位配合操作或维护时，由乙方向甲方岗位打电话指导进行操作维护工作，工作结束后在12小时内更换在线设备解锁密码，并不得向甲方透露。

八、违约责任

1、合同生效后，任何一方无正当理由解除、不履行或不完全履行合同的，应向对方支付合同总价20％的违约金。

2、乙方擅自将所承担的运营业务转包、分包给其他单位运营，甲方有权终止合同。

3、因乙方过失或履职不到位造成的设备损坏、停用或甲方受到上级部门通报考核，由乙方承担全部责任并赔偿甲方损失，从本合同价款中扣除。

4、对乙方违反综合治理、安全管理相关制度受到通报的扣罚违约金1000元/次/人。对乙方劳动保护用品穿戴不齐全，不服从甲方管理，不遵守甲方有关安全、现场管理规定的扣罚违约金500元/次/人。

5、对乙方严重违反酒钢公司相关规定，发生工伤事故、无能力继续技术服务的，甲方有权终止合同；因乙方原因受到政府部门处罚的，由乙方承担违约扣款并赔偿对甲方单位造成的损失。

6、因乙方原因致使甲方无法取得增值税专用发票或者取得与本合同规定税率不相符的增值税专用发票，应由乙方承担甲方无法抵扣或少抵扣进项税的损失。

7、乙方必须向甲方开具真实、合法、有效的增值税专用发票，因乙方原因或所开发票本身问题造成甲方日后发生的税收风险应由乙方承担相应责任，甲方将保持进一步提起法律诉讼的权利。

8、洪水、地震等自然灾害或其它不可抗力影响合同不能履行或不能完全履行的情况除外。

9、若乙方无法保证甲方在线监测数据有效传输率≥99%（月、年），每低于1%扣罚违约金1000元。

10、若乙方不配合甲方的监督性检查，或者对于甲方检查出的问题没有按期整改的，按500元/次/项扣罚违约金，甲方每次将问题反馈给乙方，并每月汇总形成《在线监测第三方运营罚款通知单》，经乙方签字确认后，在运营费用结算时扣减。

11、乙方存在以下情形的：（1）未在设备发生故障立即响应；（2）在设备发生故障后维修时间超过8小时；（3）72小时内故障无法排除，未安装备用仪器。每发生一起扣罚违约金1000元。
九、协议纠纷的解决方式

1、甲方乙方在履行合同时发生争议或纠纷，应本着友好协商的原则进行解决，如无法达成协商意见，应向合同履行地人民法院提起诉讼。

2、发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同：
2.1单方违约导致合同确已无法履行。
2.2甲方乙方协商一致后解除合同。
十、协议解除 

1、甲方乙方协商一致，可以解除协议。  

2、有下列情形之一的，甲方乙方可以提前解除协议： 

2.1 因不可抗力致使协议无法履行。 

2.2 因一方违约致使协议无法履行。 

2.3 乙方由于人员、技术或管理等原因而无法满足协议条款、履约协议义务时，甲方有权提出终止协议，乙方包赔由此造成的一切损失。

2.4 当乙方在甲方的季度评价中，连续两个季度考评不合格者，甲方有权终止协议，乙方包赔由此造成的一切损失。

3、一方依据以上条款约定要求解除协议的，应以书面形式向对方发出解除协议的通知，并在发出通知前15个工作日告知对方， 通知到达对方时协议解除。对解除协议有争议的，按本协议关于争议的约定处理。 

4、协议解除后，不影响双方在协议中约定的结算和清理条款的效力。 

5、期间若甘肃省生态环境厅颁布新制度，则严格履行甘肃省生态环境厅最新制度，必要时可终止此协议。甲方需按乙方执行此协议的时间段比例支付维护费用。

十一、协议生效

协议订立地点：甘肃省嘉峪关市。
本协议双方约定：协议双方签字并加盖专用公章后生效。

十二、其他约定事项

1、如本协议有所改动，由双方法定代表或法人书面授权代表签署认可，成为本协议不可分割的部分，与本协议具有同等法律效力。

2、双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。

3、甲方乙方应履行协议全部义务，在协议期限到期后，本协议条款即告终止。

4、协议的权利义务终止后，甲方乙方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

5、甲方因特殊原因导致水资源再生作业区在线监控设备维护量和维护期限发生变化的，经双方协商一致，签订补充协议。
6、本协议未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。

十三、本协议一式贰份，具有同等效力，由甲方保存壹份、乙方保存壹份。
（以下无正文）

	甲方：甘肃润源环境资源科技有限公司
	乙方：

	法定代表人：         
	法定代表人： 

	委托代理人：
	委托代理人：

	电话：0937-6718407
	电话：

	邮编：735100
	邮编：

	地址：甘肃省嘉峪关市雄关西路13号
	地址：                              



