酒钢集团东兴铝业公司嘉峪关分公司
铝电解槽电流数据库建设技术服务
一、服务地点
酒钢集团东兴铝业公司嘉峪关分公司
二、技术服务内容
在东兴铝业公司嘉峪关分公司建设铝电解槽电流分布数据库，在确保安全生产的前提下完成以下工作内容：
1.在500kA铝电解系列建设4个大电流测量数据库，每个数据库建设均需提供测量仪器、操作方法、数据库模型、计算分析方案。
2.数据库1、数据库2以铝电解槽母线电流数据为主要内容，分别在两个500kA铝电解系列建设。
（1）基本要求
提供的测量仪器须为便携型超级大电流测量仪器，采用光纤传感技术，须带有主机和柔性传感光缆，具备阴极和阳极、整流柜、发电机组等场景电流测量的功能，测量方式为手持式。
（2）测量仪器要求
技术指标：额定电流（Ir）100kA、最大量程120%Ir、测量精度（10%～120%Ir）≤0.5%、线性度（10%～120%Ir）≤0.2%、带宽（模拟输出）0~3kHz、响应时间（模拟输出）250us、积分时间（数值显示）≤5s。
传感光缆：长度≥6m、直径8mm、耐压2kV、最小弯曲半径≤115mm、最大抗拉强度100N。
输出方式：模拟输出（额定）±5V/±10V、模拟输出（最大）±6V/±12V、模拟输出接口LEMO、数据接口USB-C、数据记录条数≥10000条。
环境条件：传感环工作温度-10°C～+85°C、主机工作温度-10°C～+45℃、主机存储温度-40°C～+70°C、防护等级IP50。
电源供电：供电方式为电池供电、电池容量16500mAh、待机时间≥8小时、充电电源AC220V 60Hz、充电接口USB-C。
物理尺寸：主机最大尺寸（W×H×D）230mm×100mm×90mm、主机重量≤1.5kg、屏幕尺寸5inch（110mm×62mm）。
其他要求：主机具有防尘设计，传感光缆具有防尘、耐高温、绝缘设计，可以在铝电解环境下使用。
（3）数据测量分析要求
至少完成500kA铝电解槽300根立柱母线电流数据测量、记录及分析，形成数据库雏形，数据测量精度≤0.5%。
3.数据库3、数据库4以铝电解槽阴极/阳极电流数据为主要内容，分别在两个500kA铝电解系列建设。
（1）基本要求
提供的测量仪器须为钳形大电流测量仪器，采用光纤传感技术，须带有主机、操作杆、测量头、传感光纤，具备阴极钢棒和阳极导杆电流测量的功能，测量头采用钳形结构。
（2）测量仪器要求
技术指标：额定电流（Ir）20kA、最大量程120%Ir、测量精度（10%～120%Ir）≤1%、积分时间（数值显示）≤5s、数值显示刷新频率3Hz。
输出方式：数据接口USB-C、数据记录条数≥10000条。
环境条件：传感环工作温度-10°C～+85°C、主机工作温度-10°C～+45℃、主机存储温度-40°C～+70°C、防护等级IP50。
电源供电：供电方式为电池供电、电池容量16500mAh、待机时间≥8小时、充电电源AC220V 60Hz、充电接口USB-C。
物理尺寸：主机最大尺寸（W×H×D）230mm×100mm×90mm、主机重量≤2.5kg、屏幕尺寸5inch（110mm×62mm）、操作杆长度≥1.5米，钳形测量头开口度≥260mm、闭合内径≥295mm。
其他要求：主机具有防尘设计，传感光纤安装在钳形结构内，具有防尘、耐高温、绝缘设计，可以在铝电解环境下使用。
（3）数据测量分析要求
至少完成500kA铝电解槽960根阴极钢棒、480根阳极导杆电流数据测量、记录及分析，形成数据库雏形，数据测量精度≤1%。
三、项目要求
[bookmark: _GoBack]1.乙方负责数据库建设，提供测量仪器、使用说明书、维护与保养手册，进行操作培训服务，建立数据库模型并制定数据计算分析方案。
2.乙方配合甲方开展现场数据测量，双方共同完成试验数据统计分析，乙方提交验收评价申请。
